### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（二）★供货范围

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动单芯光纤熔接机 | 2 | 套 | 1套包括：主机、交流适配器、交流电源线、备用电极、携带箱、光纤切割刀、剥纤钳及必备配件等。 |
| 电缆鉴定测试仪 | 2 | 套 | 1套包括：主机、远端、电池组、相关配件、便携背包等 |
| 手持式OTDR光时域反射计 | 1 | 套 | 1套包括主机平台、内存、电池组、携带包及必备配件。 |
| 激光测距仪 | 8 | 台 |  |

（三）主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动单芯光纤熔接机 | - ▲适用光纤类型 ：SM（ITU—T G.652)，MM（ITU-G.651)，DS(ITU-T G.653)，NZDS(ITU-T G.655)其它类型单模光纤，包括ITU-T G.657光纤 ； - ▲光纤芯数： 单芯 ； - ▲适用光纤直径 ：包层直径:80～150μM;涂覆层直径:100～1000μM ； - 光纤放置与切割长度： - ▲护套压板A(标准):直径250μM涂覆层(8～16mm切割长度）；直径250μM以上涂覆层(16mm切割长度）； - 护套压板B(可选):直径1000μM涂覆层（8～16mm切割长工度）； - 护套压板C（可选）直径900μM松套管光纤（8～16mm切割长度）； - 光纤夹具（可选）FH-60-250和FH-60-900（10mm切割长度）； - 熔接模式： 共100种模式 ； - ▲典型熔接损耗： SM：0.02dB，MM：0.01dB，DS:0.04DB，nzds:0.04Db(根据TU-T标准用剪断法测量) ； - 回波损耗： ＞＞60dB； - ▲熔接时间： SW FAST模式：9秒，SM AUTO模式：10秒，AUTO模式：13秒（ITU-T G.652标准SM光纤）； - ▲熔接损耗估计： 有 ； - ▲衰耗熔接功能： 可通过内置固定衰耗器来设定0.1dB～15dB(0.1dB步进)的高损耗熔接 ； - ▲加热器/加热时间 ：内置加热器有30种加热模式/FP-03热缩管的典型加热时间为30秒 ； - ▲适用热缩管长度： 60mm,40mm ； - ▲熔接结果存储 ：内部存储2000个最新记录 ； - 拉力试验： 1．96～2.25N ； - ▲观察与显示方式 ：两个摄像机，4.1英寸彩色液晶显示屏 ； - ▲光纤放大与显示： X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X和Y(放大187倍) ； - ▲电池熔接和加热次数：160次（熔接/加热）； - ▲电极棒寿命：放电2500次； - 端口： USB 1.1(Mini-B型)用来与PC连接，6针Mini-DIN连接口用于HJS-02，HJS-03或SH-8C电源供电。 | 2 | 套 |
| 2 | 电缆鉴定测试仪 | - ▲屏蔽和非屏蔽双绞线，能够按照TIA/EIA、ISO等国际标准化组织制定的Cat5e、Cat5类标准对铜缆链路进行认证测试。 - 仪表需提供对以下标准的支持，并可通过以后的定期软件升级支持新的标准版本： TIA/EIA-568B标准： 3类和超5类； TIA TSB-95标准：5类（1000BASE-T）； ISO/IEC 11801标准：C级、D级； EN 50173标准：C级、D级； ANSI TP-PMD ； IEEE 802.3 10BASE-T，100BASE-TX； IEEE 802.5 （屏蔽线，IBM 1型，150W）令牌环，4Mbps和16Mbps。 - ▲仪表能够支持以下参数的测试： 1）接线图 2）长度 3）衰减（插入损耗） 4）传输时延 5）时延偏离 6）电阻 7）回波损耗：RL、RL@近端 8）NEXT、NEXT@远端 9）衰减串扰比：ACR-N@近端、ACR-F@近端 10) PS NEXT、PS NEXT@远端 11）远端ACR功率和（PS ACR-F，远端） 12) 近端ACR功率和（PS ACR-N，近端） - 能够在20秒钟完成一次完整的Cat5E类铜缆链路全双工测试。 - ▲仪表基线精度：在其支持的频率范围内达到IEC61935-1第2版草案的IV级精度，同时也要求达到TIA/EIA-568-B.2-2标准和IEC61935-1标准要求的III级精度。 - 仪表提供通道测试模式，并提供用于通道测试的专用测试适配器。 - ▲仪表具备HDTDR、HDTDX两种故障诊断技术，可对链路测试中出现各类故障（如：开路、短路、特性阻抗异常、近端串扰异常等）的具体位置进行准确定位，并提供智能化的故障修复建议。 - ▲具备进行单、多模光缆测试的扩展功能，能够增加背插式的光缆测试模块使仪表同时支持对铜缆、光缆链路进行测试，可通过单键在铜缆、光缆测试之间进行切换。 - 可通过仪表配备的软件对测试报告进行数据库管理，并提供对布线工程质量的性能分析和统计。 - ▲铜缆长度测试技术参数要求如下：  测试范围：800m（单端测试），150m（双端测试）  测试分辨率：0.1m（单端测试），0.1m（双端测试）  测试精度：±(1m + 4%)（单端测试）， ±(1m + 4%)双端测试 - 便于携带，适于现场进行流动作业。仪表主机及远端外形尺寸范围≤25 x12cm x 6cm，主机及远端的重量≤1.1kg。 - 支持中文、彩屏操作界面。 - 仪表支持锂离子电池供电，采用低功耗设计，提供长达12小时以上的供电时间。充电时间（测试仪关闭时）4小时以内。 | 2 | 套 |
| 3 | 手持式OTDR光时域反射计 | - ▲中心波长：1310nm±20nm ；1550 nm±20nm ；1625nm±10nm ；1625nm ± 20nm( 含滤波器)； - 激光器安全级：1 类； - 脉冲宽度：3ns 到10μs ； - ▲动态范围：28∽32dB； - ▲数据点数：高至128000 个数据点； - 群折射率范围：1.30000到1.70000，步长为0.00001； - ▲距离测量：自动或双光标； - 显示分辨力：1 cm，0.001 dB； - ▲光标分辨力：1 cm以上，0.001 dB 以上； - ▲采样分辨力：4 cm 以上； - ▲距离精度：±1 m±采样分辨力±1x10-5距离(不包括群折射率不确定度)； - ▲衰减测量：自动，手动，2点测试和5点测试以及LSA显示； - ▲精度：±0.05 dB； - ▲反射/ORL测量自动或手动阈值：－11到－99 dB，步长为1 dB； - ▲内存：存贮1000 条迹线，可扩展存储器：最小1G； - ▲线性度：±0.05dB； - ▲事件盲区(典型为0.8m）：1m； - ▲衰减盲区：4m - ▲主机显示： TFT color, 7-in, LCD 800×480 ，适用于户外的高可视度显示屏；触摸屏可选 - ▲I/O 接口：2× USB2.0, 1 × RJ45 以太网（ 1 Gb/s ）以太网：10/100/1000MHz ，全双工；可选WiFi 无线局域网、蓝牙、音频接口 - ▲电源：锂离子电池供电，电池操作时间超过11小时； - 便于携带，适于现场进行流动作业。 | 1 | 套 |
| 4 | 激光测距仪 | - ▲测距范围：0.05-150m； - ▲测距误差值：± 1.0 mm； - ▲测量时间：正常情況 < 0.5 秒； - 测量时间：最多4秒； - ▲最小读数：1 mm； - 激光等级：2； - ▲激光种类：635nm， < 1mW； - 电池类型：使用4颗LR03 (AAA) 电池； - 电池连续使用寿命：5小时； - 省电装置：5分钟后自行断电； - 机器保护：IP54防尘、防水； - ▲基本功能：测量距离、长度、高度、间距、计算面积、体积等功能； - ▲可连续测量及记忆测量值； - ▲可见激光点直接测距； - 连续测量：50公尺最大距离. | 8 | 台 |