### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 二、★供货范围

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度分析仪 | 1台 |  |

## 技术要求

### （一）总体要求

    - 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）原包装专业产品，其技术性能符合国家质量检测标准和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

    - 提供产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）及产品外形、尺寸、重量等。投标时须注明产品产地、品牌、型号等。

    - 本章技术要求仅为对产品的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供产品技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

    - 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

    - 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）项目技术参数及要求

1、激光粒度仪光学主机

1.1  粒度测量范围： 0.02µm ～ 1600 µm；

1.2  原理：激光衍射法(全程米氏理论及弗兰候夫理论)，符合ISO 13320标准；

1.3  准确性误差≤±1%，重复性误差≤±1%；

1.4  检测器：主检测器采用非均匀交叉面积补偿扇形排列技术，辅以前向、侧向、大角度和背向辅助检测器。

1.5  光源：高稳定氦-氖激光器，波长为632.8nm；同时有独立固体蓝光光源，波长466nm。

1.6  全量程只需采用一个透镜来实现测量，无需更换透镜。

1.7  仪器的光学测量系统（主机）与样品分散系统必须完全独立，采用插拔式测量池，便于更换和清洁。

- 湿法样品分散系统

2.1  主机可以与各种样品分散系统配合使用，分散系统之间的转换要求方便、快捷，并由主机自动识别及控制使用；

2.2  玻璃检测窗在样品槽中，并采用插拔式设计，以便分散器快速切换和玻璃检测窗清洗；

2.3  湿法样品分散系统由湿法分散器和湿法插拔式样品池组成；

2.4  湿法分散器采用不锈钢材质，耐腐蚀,分散体积为50-120ml，由独立的控制盒控制；

2.5  湿法分散器的离心泵速0-3000转/分钟，连续可调。

- 分析软件

3.1  能提供同时包括中、英文版本的应用软件的光盘及中、英文操作说明书。

3.2  软件需具备SOP，用户报告设计，结果评估和量程扩展功能。对于范围超出仪器量程的样品，可将由其他方法（如筛分等）测得的数据结果输入软件，重新计算，然后给出全范围的粒度分布结果。

4  配置要求：

4.1  多波长激光粒度仪主机；

4.2  湿法分散样品台。