### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 二、★供货范围

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜 | 1台 |  |

## 四、技术要求

### （一）总体要求

    - 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）原包装专业产品，其技术性能符合国家质量检测标准和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

    - 提供产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）及产品外形、尺寸、重量等。投标时须注明产品产地、品牌、型号等。

    - 本章技术要求仅为对产品的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供产品技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

    - 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

    - 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）项目技术参数及要求

1、系统组成

主要由激光照射系统、扫描检测系统、显微镜系统、计算机软硬件系统等部分组成。

2、激光照射系统

2.1  激光光源

2.1.1   生物医学领域专用高效激光器：

2.1.2   至少包含3个独立激光器，包括：

2.1.2.1   绿光固体激光器：552nm/20mW；

2.1.2.2   蓝光固体激光器： 488nm/20mW；

2.1.2.3   405半导体激光器：50mW。

2.2  激光耦合器

2.2.1   开放式激光耦合器（一体式，无须调节光纤中心），光纤导出方式，宽谱高透过率光纤；

2.2.2   声光藕合光束分光器（AOTF）：8通道，强度调节0.1%—100%，0.1%调节步进。

3、扫描检测系统

3.1  至少3个成像通道（包括至少2个荧光通道+1个DIC透射光通道），可升级为5个成像通道，所有成像通道可同时扫描、实时叠加；

3.2  检测器PMT：至少3个，高灵敏度，可用控制软件快速调节电压值HV、增益值Gain、偏离值Offset，手动或系统自动调节；

3.3  激光输入口数量：3个，可连接紫外、可见光和红外激光器；

3.4  选用高透过率、高灵敏度的棱镜分光机制，在整个扫描光谱范围之内均可达连续无级可调；检测范围内无任何波长盲区；

3.5  光谱最小调节步进：1nm；

3.6  光谱扫描范围：400-800nm；

3.7  光谱扫描切换速度：100nm/毫秒；

3.8  光谱分光方式：：棱镜分光；狭缝扫描；全自动调节；

3.9  共聚焦针孔：全自动调节型，直径50-300微米，调节步进1微米；

3.10   扫描振镜：独立式双镜；

3.11   点扫描速度：最大0.5微秒/像素；

3.12   线扫描速度：超过3500线/秒；

3.13   扫描速度：512X512分辨率：≥7帧/秒；256X256分辨率：≥16帧/秒；

3.14   图像分辨率：最大8192×8192（光学实际分辨率，非软件插值）；

3.15   荧光信号模数转换：12位；

3.16   光学放大扫描：1X—40X光学放大，步进0.1X；

3.17   扫描视场数：≥20mm；

3.18   扫描模式：点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描，光谱扫描或者X、Y、Z、T、λ（波长）、θ（角度）、I（光强度）、A（区域）等多维组合扫描；

3.19   离子沉淀喷镀技术，使分色镜和吸收滤镜的灵敏度更高、波长透过范围更宽；

3.20   激光强度实时反馈系统：用于精确荧光定量、长时间活细胞观测。

4、显微镜系统

4.1  电动倒置显微镜后部或侧面连接共聚焦扫描检测系统，预留显微镜两侧空间作将来功能扩展之用；

4.2  电动控制Z轴、物镜转盘、荧光激发块转盘、聚光镜转盘等，电动光路切转与调节；

4.3  ★电动聚焦：步进10nm，可重复性精度20nm，不同倍数物镜保持对样品齐焦，并具记忆功能；

4.4  人机工程学载物台：双层，高刚性、耐腐蚀，带加油孔玻璃中心插板；

4.5  电动长工作距离万能聚光镜：孔径光阑可调，数值孔径N.A.为0.55；

4.6  6孔电动物镜转盘；

4.7  物镜：专用平场、复消色差、高数值孔径物镜

4.7.1   10X   数值孔径 0.40

4.7.2   20X    数值孔径 0.70

4.7.3   40X   数值孔径 0.90

4.7.4   100X   油镜，数值孔径 1.4

4.8   透射光明场照明装置：100W卤素灯光源，外置式光纤导入；

4.9   6孔电动荧光激发块转盘；

4.10   常规荧光照明装置：100W高压金属卤化物灯光源，灯泡寿命长达2000小时以上，外置式光纤导入；

4.11   高效、离子沉淀镀膜专利荧光激发块

4.11.1  紫外激发块：激发波长365-385nm，分光镜400nm，发射波长≥420nm

4.11.2  蓝色激发块：激发波长470-490nm，分光镜505nm，发射波长510-550nm

4.11.3  绿色激发块：激发波长530-550nm，分光镜570nm，发射波长≥575nm

4.12   配备原厂原装进口防震台。

4.13   DIC观察专用配件：起偏镜、检偏镜、DIC棱镜；

4.14   无荧光镜油50ml、2个卤素灯泡、2个汞灯灯泡。

5、计算机软、硬件系统（共聚焦显微镜专用）

5.1  至少2个荧光通道及1个DIC成像通道同时扫描、实时叠加；

5.2  3D图形获取，测量和分析功能，重建三维可视图像，随意进行空间切割；

5.3  共位性定量分析：对于双标荧光图像进行共位定量分析；

5.4  延时摄影：支持自动时间序列扫描和获取图像（X、Y、T和X、Y、Z、T、λ等），重建时间序列动态图像，以及按照时间序列对相应图像进行分析；

5.5  检测特异荧光标本指纹光谱：

5.5.1  拥有两个光谱型荧光通道，可以同时扫描两个特异性荧光发射指纹光谱（光谱分辨率为2nm，扫描步进1nm）,光谱扫描速度：100nm/1ms；

5.5.2  Unmixing光谱拆分（根据内置染料数据库），可分离发射光谱重叠的多标荧光标本；

5.5.3  扫描过程中可实时对不同荧光染料重叠的拆分，即实时拆分；

5.6   光谱序列取图：可按照光谱序列进行图像获取，产生X、Y、λ等与发射光谱有关系列图像；

5.7   Z轴荧光亮度校正功能模块；

5.8   专用图像数据库、专用荧光染料光谱曲线数据库；

5.9   “Dark Mode”功能。

6、多维图像测量软件：

6.1  以工作流程导向设置安排拍摄、检测以及测量等环节；

6.2  高级测量工具可个别化设置，其参数包括大小，体积，形状，位置，方向以及亮度等，可任意组合实现智能检测目标；6.3 多种分析工具包括统计学数据，直方图，正态分布，饼图以及多种表格等；

6.4  所有数据支持导入用户自定义格式的报告，以及输出至Excel；

6.5  图像处理功能，至少包括： 锐度；色彩；去背景；调基准；量化分析，形态过滤；

6.6  图像量化分析测量，包括单线(光强度)测量，区域（光强度）测量；

6.7  图像编辑功能，至少包括：图像剪切；改变图像像素值；图像组合；多图像叠加；图像对准；

6.8  图像去噪声功能，至少包括：噪声平均；去朦胧；

6.9  扑拓学处理：扑拓过滤，扑拓3D显示；

6.10  可构建三维图像，可快速处理及构建3D模型动画；

6.11  专业动画编辑器可生成复杂的3D动画演示。

7、高级专用计算机工作站：

7.1   CPU（P4）：≥3.2GHz；

7.2   内存：≥2048MB，2个；

7.3   硬盘：≥120G；

7.4   DVDRW：≥40XR，≥6XW；

7.5   操作系统：Windows XP专业版；

7.6   液晶显示屏：≥30寸(全部原装进口)