### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 供货项目

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖八以上输液泵、注射泵及管理系统 | 1套 |  |

### （一）总体要求

    - 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）专业产品，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

    - 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品，并且具有合法知识产权。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与用户无关。由此给用户造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

    - 投标产品符合中国相关医疗器械通用安全标准和相关法规。

    - 投标产品电源要求：220V，50Hz，0.25A。

    - 提供制造商出具的产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）及产品外形图、尺寸图、重量。

    - 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

    - 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

    - 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）项目技术参数及要求

    - 基本要求

    - 电源符合中国标准：电源插头为中国通用。

    - 所提供的设备必须是该公司的成熟机型，获得中国SFDA认证，必须完全满足招标文件性能参数和配置要求，配置应该完整、使用方便，安全，保证该系统正常运行。

    - 提供的文字资料符合中国政府相关法律、法规。为保证投标的严肃真实，同时提供所投标产品的彩页资料或技术参数白皮书或厂家出具的文件说明作为评标小组核对招标文件中的技术参数偏离的依据之一。

    - 整体组架技术参数及要求:

    - ▲配置要求：每个组架能安装4个输注泵（其中注射泵和输液泵的个数、位置可任意组合），即插即用。使用中，移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性，可热插拔。

    - ▲扩展性：每2-6个组架之间可自由组合在一起，无需辅助工具和任何附件，组合后最多可安装24台输注泵。

    - ▲每2个泵之间不需任何辅助工具也可直接组合固定，便于携带和安全转运。

    - 安全防护：除颤防护，安全性能Ⅱ级；EMC符合IEC/EN 60601-1-2、IEC/EN 60601-2-24、EN 55011。

    - ▲安全处方：每个输注泵可预存≥700种药物处方，并可按药物用途分为12类。包括常规速率，剂量换算，体重剂量计算，药物安全限量（输注泵不执行超出安全限量的设定）等。

    - 整个组架≤5公斤。

    - 组架既可固定在吊塔上(或输液架上)，又可固定在床旁横栏上。固定夹可横向,也可竖向固定。

    - 组架电源：

1）组架只需要一根电源线中央集中供电。

2）外部电源：市政电源 100V到240V，50/60Hz。

3）次级电源：组架运行电源为12V 直流/ 35W（可使用救护车/直升机的车载电源）。

4）组架与输注泵的电源接口：与数据传输和电源传输共用一个接口。

5）蓄电池：组架可选配蓄电池，蓄电池可与输注泵的电池互换使用，外部电源断电后可自动切换到组架上的蓄电池供电, 蓄电池供电时间≥1小时。

    - 组架上具有功能定盖：

1）组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能（光报警颜色为红、黄、绿）。

2）组架上的顶盖上具有携带把手,方便转移及携带。

    - 输液模块技术参数

    - ▲输液总量设置范围：0.1～9000ml，以0.01ml递增。

    - 速率范围：0.1～1100 ml/h，以0.01ml递增。

    - 预置输注时间范围：1min～72h。

    - 不中断输液而能安全更改速率。

    - 输液精度≤±5%，机械精度≤±0.2%；使用专业输液管路，输液精度可维持72小时。

    - ▲快推“bolus”速率1～1100ml/h，并同步显示给入的“bolus”量。

    - 快推速率可调，快推“bolus”手动执行，也可以预设“bolus”量0～100ml，自动给入。

    - 预置Bolus设定时间：1 min～24 h。

    - ▲体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h 等。

    - 全信息显示所有详细的运行及报警信息：

1）报警信息显示：以声、光及明确的闪动符号报警；

2）提示报警：开机后2分钟未运行，则提示报警，避免遗漏操作；

3）▲空气探测器：可探测出所有＞0.01 ml的气泡。单个气泡＞0.03 ml时报警；每小时累计的气泡＞0.4 ml时报警；

4）完成报警：在预置输液量或预置输液时间完成后报警；

5）排空报警：在液滴滴完时报警（使用滴数传感器）；

6）低电池报警：电池用完前30分钟时预报警；

7）阻塞报警：压力域值7档可调；

8）在剂量发生错误时的警报（如果因为设备发生故障而导致毫升剂量错误，泵会自动关闭）。

    - ▲泵内抗自流钳：泵门打开时，保证液体不会任意流出

    - 静脉开放速率（KOV）：

输液速度≥10 ml/h：为3 ml/h；

输液速度＜10 ml/h：为1 ml/h；

输液速度＜1 ml/h：等于 设定的速度。

    - 暂停功能：可以暂停从而保存信息。

    - 电池容量：在100 ml/h的情况下约为3.5 h。

    - 有数据锁防止输液参数被意外修改。

    - ▲兼容国产合格耐压的输液管路。

    - ▲可随时连接到输液管理系统中，即插既用，可热插拔。

    - ▲输血,输液,输营养三合一(并获得SFDA认证)。

    - 注射模块技术参数

    - ▲输注总量设置范围：0.1～9000 ml，以0.01 ml递增。

    - 速率范围：0.01～1000 ml/h，以0.01 ml递增。

    - 预置输注时间范围：1min～72h。

    - 输液精度≤±2%、机械精度：≤±0.2%。

    - ▲快推“bolus”速率1～1600 ml/h，并同步显示给入的“bolus”量。

    - 快推速率可调，快推“bolus”手动执行，也可以预设“bolus”量1～100 ml，自动给入。

    - 预置Bolus设定时间：1 min～24 h。

    - ▲体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h 等。

    - 全信息显示所有详细的运行及报警信息：

1）报警信息显示：以声、光及明确的闪动符号报警；

2）提示报警：开机后2 min未运行，则提示报警，避免遗漏操作；

3）预报警：在注射器排空前3 min报警，以便准备更换注射器或拔针；

4）完成报警：在预置输液量完成后报警；

5）排空报警：在注射器排空时报警；

6）低电池报警：电池用完前30 min时预报警；

7）阻塞报警：压力域值7档可调；

8）在剂量发生错误时的报警：如果因为设备发生故障而导致剂量错误，泵会自动关闭。

    - ▲自动识别注射器：自动识别各种进口和国产的2 ml、5 ml、10 ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml标准注射器。

    - 暂停功能：可以暂停从而保存信息。

    - 电池容量：使用蓄电池，在25 ml/h的情况下约为8 h。

    - 有数据锁防止输液参数被意外修改。

    - ▲可随时连接到输液管理系统中，即插既用，可热插拔。