### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（三）主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白质双向电泳仪 | ⑴ 等电聚焦电泳仪 - 工作电压：电压50-10,000 V，最高电压可达10,000V； - 电流范围：可对每条泳道单独设置最大电流达到100µA； - 温控范围：10-25℃，； - 胶条槽容量：在同一次实验中可同时至少运行12个不同的实验程序； - 聚焦槽：尽可能避免吸附蛋白样品，防止污染并保证实验的重复性，且不易敲碎； - 能够适合运行对光敏感的蛋白标记样品； - 程序控制软件： 有触摸显示屏，实时监控电泳过程电泳槽温度，电流，电压、水合和聚焦时间等参数；贮存有标准程序，可存储多种不同的程序。可根据实验数据记录生成图形形式报告，支持报告存储、输出和打印；系统能免费升级；最好标配多根触屏笔和鼠标，方便使用者直观的编写设计程序。 ⑵ 小型垂直板电泳槽 - 运行数目：≥1-4块胶（可同时运行）； - 凝胶规格：8.3×7.3cm左右； - 凝胶厚度：在0.5cm-2cm范围内最好有多种规格选择；自灌胶、预制胶均可以使用 - 2D电泳胶条规格：7cm左右； - 电泳时间：45分钟左右。 ⑶ 大型垂直板电泳槽 - 运行数目：≥1-2块胶（可同时运行）； - 凝胶规格：最好有多种规格选择，最大凝胶尺寸至少为18.5×20cm； - 凝胶厚度：1.0cm左右；自灌胶、预制胶均可以使用 - 2D电泳胶条规格：可以用17cm，18cm； - 电泳时间：2.5-5小时。 ⑷ 微型转印模块 - 最大凝胶尺寸(W x L)：≥10 x 7.5 cm； - 凝胶容量：至少能容2 块小型凝胶或2块预制胶； - 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量； - 电极丝相隔距离足够产生强电场保证有效的蛋白转印； - 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向； - 配套通用电源： 输出范围：电压10-500 V、电流0.01-2500mA、功率1-300 W ； 输出类型可恒压、恒流或恒功率；有暂停/继续功能。 ⑸ 校准型光密度扫描仪 - 光源：白色荧光光源； - 波长：400-750nm； - 成像方式：透射、反射成像；同时配有反射及透射光源，即可适用透明样品，又可适用非透明样品； - 分辨率：不小于36.3μm； - 灰度值：不小于12位； - 线性范围：0-3.0OD； - 成像面积：透射：29x40cm左右 反射：39x40cm左右 - 具有定量自动校准功能； - 能随机配套有凝胶分析软件：软件能自动进行斑点检测和匹配，自动扣除背景确定斑点。可自动分离重叠的斑点，避免人工编辑；能准确的对凝胶中的蛋白点进行定量；可选择多种逻辑数据库模型进行分析和比较；能对斑点进行各种形式的注释：如文字，类型等。 ⑹ 双向电泳分析软件 - 能自动进行斑点检测和匹配，自动扣除背景确定斑点； - 可自动分离重叠的斑点，避免人工编辑； - 能准确的对凝胶中的蛋白点进行定量； - 可选择多种逻辑数据库模型进行分析和比较，； - 对斑点进行各种形式的注释：如文字，类型等，并提供URL接口将网上文件作为注释，可把丰富的文本注释、URL解说或数据文件与斑点相连接； - 有多种显示方式，在所有凝胶图像中的将匹配与不匹配的斑点以不同颜色标记； - 最好能以三维模式观察任何用户选定的凝胶区域； - 提供网络共享版,联网的电脑能调用软件进行分析； - 与蛋白质组学研究平台中的图像、蛋白点切胶仪、质谱等主要工作元件紧密整合，以获取无误差的数据整合，能进行样品跟踪、斑点切取、质谱蛋白鉴定及生物信息。 ⑺ 配置要求 等电聚焦仪1套、小型垂直电泳槽2套、微型转印模块1套、大型垂直电泳槽1套、通用电源1个、光密度扫描仪1台、双向电泳分析软件及控制系统1套、配套各种规格的胶条2包、各种规格的玻璃板1套，短玻璃各1盒、PVD膜1卷。 | 1 | 套 |
| 2 | 全自动化学发光荧光成像设备 | ⑴ 主要功能及应用范围 - 应用范围：可采集荧光、化学发光、及比色等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。 - 功能涵盖：红、绿蓝三色荧光成像，化学发光，光密度成像等。 - 核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™； - 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton； - 印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。 ⑵ CCD参数 - 成像原理：冷CCD成像 - CCD绝对温度：不低于-29℃； - 真实像素大小：不小于140万像素 - 像素点大小：不小于6.45μm ×6.45μm - CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，图像分辨率不小于4M pixel； - CCD暗电流：≤0.001 e/p/s；CCD读出噪音：≤4.5 e-rms； - 量子效率：425nm处绝对Q/E值≥55％，绝对Q/E峰值≥63%； - 灰度值：真16 bit数据输出（65536灰度级），非插值； - 动态范围：≥4OD，； - 最大成像面积≥25×26 cm，最大样品面积≥28×36 cm； - 灵敏度：EB 100pg DNA左右；SYPRO Ruby 0.5ng Protein左右；Chemiluminescence (WesternC):10-14g Protein左右； ⑶ 镜头参数 全自动反馈变焦镜头：自动控制镜头至少为12-75mm，f/1.2； ⑷ 光源及滤光片 - 光源：自发透射白光，反射白光，透射紫外，红、绿、蓝三种LED光源； - 紫外光源：302nm，可选254nm/365nm； - 最好配有抽拉式白光透射灯箱，提高“差异显示”的分辨效果； - 最好有安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置，能够尽可能减少对DNA的损伤； - 最好配有UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶； - 至少有六位全自动滤光片轮，可通过软件自动控制； - 最好配备有校正镜头曲面度的专用滤光片； ⑸ 全自动功能 - 能够动态平场扫描技术确保图像平整，保证精确定量； - 能够自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节； - 实验流程可以自动设定，自动执行。 ⑹ 软件 - 能够累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存； - 曝光时间：最短0.001s左右，每0.001s步进； - 全自动中文专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 ⑺ 配置要求 主机暗箱1台、紫外光源、白光光源、红色荧光光源、绿色荧光光源、蓝色荧光光源、通用滤光片1个、红色荧光滤光片1个、绿色荧光滤光片1个、蓝色荧光滤光片1个、中文控制软件及控制系统1套、电源线及说明书1套。 | 1 | 套 |