### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（二）★供货范围

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原子荧光分光度计 | 1 | 台 | 产品需要授权 |
| 自动滴定仪 | 3 | 台 |  |
| 可吸入颗粒采样器 | 2 | 台 |  |

（三）主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光分光度计 | ⑴ 用途：用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd等元素的痕量分析测定。 ⑵ 系统配置 原子荧光光度计主机1套； 自动进样器1台，160位极坐标进样器 特制空心阴极灯2盏（As,Hg）； 控制设备及软件1套。 ⑶ 技术指标 ▲光源：采用集束脉冲控制方式，具备扣除光源漂移和脉动的装置； ▲进样系统：全自动双路顺序注射泵进样系统； ▲具备化学气相发生气液分离装置； ▲具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置； ▲具有进样装置保护罩； 光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统； 原子化器：屏蔽式低温点火石英原子化器； 开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警； 自动配标准曲线、高浓度自动稀释； 标准的RS-232/485通讯 采用Windows98/Me/2000/XP的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式，并备存专家帮助系统； 检出限（DL）As、Hg、Sb、Bi、Se、Sn等元素≤0.01µg/L；冷原子测Hg≤0.001µg/L；Cd≤0.001µg/L； 测量精度 RSD≤1.0%，线性范围：三个数量级。 | 1 | 台 |
| 2 | 自动滴定仪 | ⑴ 用途及功能： 用于化学容量分析，通过模块组合可实现电位滴定、电导滴定和永停滴定。选用不同的电极可进行酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定，并可进行pH值测量。仪器有预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定等功能，可自行生成专用滴定模式。由软件控制各种滴定分析，可实现对滴定方法的编辑、修改、滴定曲线和数据的储存、滴定结果计算公式编辑，数据库处理和统计等功能。 ⑵ 技术指标 电位模块 测量范围： pH值(0.00～14.00)pH； mV值(0～±1999.0)mV；温度值(-5.0～105.0)℃。仪器控制滴定灵敏度：±2mV。 电导模块 测量范围：电导值 (0.000～199.9)us/cm；温度值(-5.0～105.0)℃。 永停模块 极化电流范围：(0~199.9)uA /(0～19.99)uA(0～1.999)uA /(0～0.199)uA。 滴定装置 滴定管分辨率：10ml滴定管1/10000；20ml滴定管2/10000；滴定容量允许误差：10ml滴定管±0.025ml；20ml滴定管±0.035ml。 | 3 | 台 |
| 3 | 可吸入颗粒采样器 | ⑴ 标准要求： 符合国家环保总局最新标准HB3-2001《环境保护产品认定技术要求 总悬浮颗粒物采样器》、GB6921-86《PM10-100颗粒物切割器》的规定。 ⑵ 配置 主机（带三角架）； PM2.5和10切割器。 ⑶ 技术指标 采样流量范围80～130L/min，准确度：≤±2.5%； 气体流量范围0.1~1L/min准确度：≤±2.5%； 滤膜有效直径φ90mm±1mm； 气体稳定性100L/min时，当电压在198V～242V波动，阻力在3～8kPa，流量小于3%； 仪器噪声小于65dB（A）； 延时开机23时59分内可调； 流量稳定性<±5%，预置采时≤99小时，准确度：≤0.1%；定时99时59分内可调，计时误差24h累计小于1%。 内装有可充电镉镍电池，供交流电停电时保存数据和维持时钟运行。交流电来电时，可自动恢复采样，并同时对电池自动充电。 ⑷ 技术性能 可单独或同时采集气体污染物和TSP； 仪器可预置开机时间、采样时间、间隔时间、采样流量，可自动测量大气压。 仪器内装轴流风机散热，适用于24小时全天候采样。 | 2 | 台 |